## Slide 1
LightCheck KM
จากเครื่องวัดแสงต้นทุนต่ำ สู่ระบบความรู้
เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมสำนักงานสีเขียว
ว่าที่ ร.ต. ดร. บรรพต ดลวิทยากุล
ฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
KM · ด้านการบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรม
INTRODUCTION
ที่มาและความสำคัญ
“รู้สึกว่าพอ” อาจไม่พอ
สำหรับสายตาคนทำงานทั้งวัน
สายตาปรับตัวกับแสงสลัวจนเราไม่ทันสังเกต แต่ต้องเพ่งอยู่ตลอดวัน ผลเสียจึงสะสมกับคนทำงาน [8, 9]
ตาล้า
ปวดตา
ปวดศีรษะ
ไมเกรน
ซึม
สมาธิลด
เสี่ยง
อุบัติเหตุ
ตัวชี้วัดจึงมีที่มา: Green Office 2569 ข้อ 5.2.1 ให้วัดเป็นตัวเลขทุกปีด้วยเครื่องที่สอบเทียบ ห้ามใช้แอปมือถือ [1] แต่เครื่องมาตรฐานที่ถูกสุด (HIOKI FT3424) ราคา 28,184 ฿ จึงมีได้ไม่กี่เครื่อง
300 lx
ค่าเฉลี่ย
พื้นที่สำนักงาน
150 lx
จุดต่ำสุด
ของพื้นที่
400–500
lux ณ จุดทำงาน
(งานเขียน พิมพ์ อ่าน)
เกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อสายตาคนทำงาน [2] · วัดที่ระนาบ 75 ซม. ทุกช่อง 2×2 ม. และ ณ จุดทำงาน ในสภาพทำงานปกติ ช่วงแสงธรรมชาติน้อยที่สุด [3]
วัตถุประสงค์
ให้คนทำงานได้แสงที่เหมาะกับงานจริง ด้วยเครื่องคัดกรอง (pre‑survey) ต้นทุนต่ำที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
1
เปลี่ยนความรู้ที่อยู่กับผู้พัฒนา ให้เป็นความรู้ขององค์กร: โค้ด SOP คู่มือ ไฟล์ STL ในคลังสาธารณะ
2
ปรับปรุงแสงด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ตามวงจร PDCA (ตรวจ → แก้ → ตรวจซ้ำ) ของ Green Office 5.2.1
3
วงจรการจัดการความรู้ (PDCA + KM)
1
วางแผน
P · เกณฑ์ + จุดวัด
2
ตรวจวัด
D · pre-survey
3
ตรวจสอบ
C · ยืนยันผล
4
ปรับปรุง
A · แก้ + ตรวจซ้ำ
5
ถอดบทเรียน
KM · บทเรียน
6
ใช้ซ้ำ
KM · public repo
LightCheck KM
PDCA + Tacit → Explicit
ภาพที่ 1 PDCA ของการดูแลแสง + ชั้น KM ทำให้ทุกรอบกลายเป็นความรู้ขององค์กร
อุปกรณ์และต้นทุน
TSL2591
หัวรับแสง · 200 ฿
Wemos D1 mini
ESP8266 · 89 ฿
LCD1602 + I²C
จอแสดงผล · 70 ฿
ภาพ: Adafruit Industries (CC BY-SA) · Tpkull / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
LightCheck KM
ต้นทุนจริง
≈ 385 ฿ (89 + 200 + 70 + PLA+ 54 g ≈ 26)
HIOKI FT3424
ถูกที่สุดที่สำรวจได้
28,184 ฿
HIOKI FT3424 (ญี่ปุ่น, JIS C 1609-1 AA / DIN 5032-7 B) 26,340 ฿ + VAT 7% = 28,183.80 ฿ [7]
~73×
ถูกกว่า แต่ไม่ได้เทียบเท่า: ต้นแบบหลายเครื่อง = คัดกรองให้ทั่ว · เครื่องมาตรฐาน = ยืนยันผลทางการ
ใครใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
คณะ / ส่วนงาน
ไม่ต้องมีพื้นฐาน: ยืมเครื่อง → จดค่าเมื่อจอขึ้น * → ส่งจุดเสี่ยงยืนยัน
เจ้าหน้าที่เทคนิค / นักวิจัย
ต่อยอด: Wi-Fi + dashboard, เชื่อม SU Green Office, เพิ่ม CO₂/อุณหภูมิ/เสียง
REFERENCES
1. ทส. (2569). เกณฑ์ Green Office ปี 2569
6. Lorenzo et al. (2022). Sensors 22(19), 7107
2. กสร. (2561). มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง
7. HIOKI. FT3424 Lux meter specifications
3. กสร. (2561). หลักเกณฑ์การตรวจวัดแสง
8. HSE (1997). Lighting at work, HSG38
4. Adafruit. TSL2591 sensor guide
9. CCOHS (2025). Lighting Ergonomics
5. ams (2018). TSL2591 datasheet
10. DOE/PNNL (2016). Photometric Flicker
METHODS
แนวคิดและกระบวนการดำเนินงาน
ภาพที่ 2 ผังวงจร: I²C ร่วม 2 สาย (SDA = D2, SCL = D1) · TSL2591 0x29 · LCD 0x3F · ไฟเลี้ยง USB-C 5 V จาก power bank
กล่องพิมพ์ 3 มิติ (ไฟล์ STL เปิดให้ดาวน์โหลด)
ภาพที่ 3 Render จากไฟล์ STL · 108×63×26 มม. · หัวรับแสงเสมอผิวฝา ไม่มีขอบบังแสง · ช่องนอต 1/4" ใต้กล่องสำหรับขาตั้งกล้องที่ระดับ 75 ซม.
ภาพที่ 4 พิมพ์ด้วย Creality Ender-6
ภาพที่ 5 เครื่องที่ประกอบเสร็จ พร้อมใช้
อัลกอริทึมใน firmware v1.1
1
Self-check I²C ก่อนวัด ป้องกันการบันทึกค่าจากระบบที่ต่อผิด
2
ตรวจ saturation ตาม datasheet (36,863 / 65,535 counts)
3
Auto-range มี hysteresis: 100–2,900 lx อ่านที่ gain 25× เสมอ
4
เฉลี่ย 5 รอบ ลดผล LED กะพริบ · จอแสดง * เมื่อค่านิ่ง (CV < 2%)
5
ชดเชย + traceability: บันทึก Raw/Corrected, gain และรุ่นสมการ
บทเรียนหน้างาน: LED สว่างตามขนาดกระแส วูบ 100 ครั้ง/วินาทีจากไฟ 50 Hz [10] → integration 300 ms (30 รอบพอดี) + เฉลี่ย 5 ค่า
สมการชดเชยความคลาดเคลื่อน
ADC
CH0, CH1
→
Raw Lux
Eraw
→
เฉลี่ย 5 ค่า
Ēraw
→
ค่าหลังชดเชย
Ecorr
x = Raw ของต้นแบบ, y = ค่าเครื่องอ้างอิงที่มีใบสอบเทียบ (fit ด้วย least squares, ทดสอบบนชุด validation) · tint = 300 ms · G = 25
ตัวอย่างผลจำลอง a = 1.596, b = −4.2 lx: Raw 250 lx ⇒ Ecorr = 1.596×250 − 4.2 = 394.8 lx อยู่ในช่วงยืนยันของเกณฑ์ 400 lx (371–429 lx) → วัดซ้ำด้วยเครื่องมาตรฐาน
RESULTS
ผลลัพธ์จากการจัดการความรู้
ยังไม่มีข้อมูลวัดคู่จริง จึงประเมินด้วยวิธีเชิงอัลกอริทึม: Monte Carlo 5,000 รอบ จาก datasheet TSL2591 + สเปก Hioki FT3424 (±2% rdg.) ผลจำลอง
±7.3%
ความคลาดเคลื่อน (95%) หลังชดเชย เทียบกับค่าจริง
37% → 2.5%
MAPE ก่อน → หลังชดเชย (P95 หลังชดเชย 4.0%)
45% → 0.07%
ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่านผิดที่เกณฑ์ 300 lx (guard band: ส่งยืนยัน 13% ของจุด)
41 → 0
ระดับแสงที่ auto-range แกว่งจน SATURATED (v1.0 → v1.1, 521 ระดับ)
ภาพที่ 6 ต้นแบบเทียบเครื่องอ้างอิง: ก่อนชดเชยอ่านต่ำกว่าจริงราว 1/3 (ประมาณจาก datasheet) หลังชดเชยเข้าใกล้ y = x
ผลการใช้งานจริง
10–30%
ห้องทำงานเกือบทุกห้องของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี (ยกเว้นห้องประชุม) มีแสงต่ำกว่าระดับมาตรฐาน → ผู้บริหารวางแผนปรับปรุง
ขาดเล็กน้อย
เปลี่ยนหลอด LED
วัตต์สูงขึ้น
เช่น วัดได้ 270 lx: 18 W → 22 W
ขาดมาก
ติดหลอดไฟเพิ่ม
เช่น วัดได้ 220 lx, 6 ดวง → 9 ดวง
Lumen method: E = NΦ·UF·MF/A ⇒ E ∝ NΦ · เป้าหมาย = เกณฑ์ × (1 + U95) · ยืนยันด้วยเครื่องมาตรฐานก่อนจัดซื้อ
CONCLUSIONS
สรุปและบทเรียน
ใช้ได้จริง: เครื่องละ ~385 ฿ พบห้องแสงไม่พอ → แผนปรับปรุงทันที
1.
บทเรียนหน้างาน: LED วูบ 100 ครั้ง/วินาทีตามไฟ 50 Hz → เฉลี่ย 5 ค่า ค่านิ่งขึ้น ~2.3 เท่า
2.
ความรู้เป็นโค้ด SOP คู่มือ STL ที่ทำซ้ำได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้พัฒนา
3.
เปิดให้ร่วมพัฒนาต่อบน GitHub
· วัดคู่จริงกับเครื่องมาตรฐาน
· สมการแยกตามชนิดหลอด
· Wi-Fi logging + dashboard
· ฝากระจายแสง (cosine)
· แผนที่ความสว่างจากกริด
· เซนเซอร์ CO₂/อุณหภูมิ/เสียง
เผยแพร่แล้ว · สแกนเพื่อนำไปใช้
github.com/banpot/LightCheck-KM
สแกน QR → คู่มือ, firmware, STL
1
ซื้ออุปกรณ์ 359 ฿ + พิมพ์กล่อง 54 g
2
ต่อสายตามผัง + อัปโหลด firmware
3
สอบเทียบกับเครื่องมาตรฐาน 1 ครั้ง
4
วัดตาม SOP: จดค่าเมื่อจอขึ้น * จุดใกล้เกณฑ์ส่งยืนยัน
5
ขอรับการถ่ายทอด: เปิด Issue ใน repo
6
20
เอกสาร/คู่มือ
2
ไฟล์ STL
19
เครื่องมือ Python
Public
MIT / CC BY 4.0
Silpakorn KM Day 2569
18 Dec 2026
OFFICE THE PRESIDENT SILPAKORN UNIVERSITY
22, Borommarachachonani Rd., Talingchan, Bangkok
ตัวเลขที่ติดป้าย ผลจำลอง มาจากแบบจำลองเชิงอัลกอริทึม ไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง
สร้างซ้ำได้ด้วยคำสั่ง make all ใน repository
Notes: ไฟล์ต้นฉบับโปสเตอร์ LightCheck KM (Silpakorn KM Day 2569) ขนาด 80 × 100 ซม. ก่อนแก้ไข: ติดตั้งฟอนต์ Kanit และ IBM Plex Sans Thai ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ fonts (คลิกขวา > Install for all users) แล้วเปิดไฟล์นี้ใหม่ ถ้าไม่ติดตั้ง PowerPoint จะใช้ฟอนต์อื่นแทนและข้อความอาจล้นกรอบ ใส่/เปลี่ยนรูป: คลิกขวาที่รูป > Change Picture > From a File (เช่น "ภาพที่ 5 ..." กรอบประ) แล้วใช้ Crop > Fill ถ้าสัดส่วนไม่ตรง แก้ข้อความ: คลิกที่ข้อความแล้วพิมพ์ทับได้เลย ทุกกล่องเป็น text box จริง (ดูชื่อวัตถุทั้งหมดที่ Home > Arrange > Selection Pane) ส่วนที่เป็นรูปภาพ: ผังวงจร กราฟ กล่องพิมพ์ 3 มิติ โลโก้ QR และสมการ (แก้สมการที่ poster/build_poster.py ใน repository) ส่งออก PDF: File > Export > Create PDF/XPS > Options: เลือกเฉพาะสไลด์นี้, Optimize for: Standard ถ้าต้องส่งเป็น CMYK: python poster/pdf_to_cmyk.py โปสเตอร์.pdf โปสเตอร์_CMYK.pdf 200 (ดู poster/README.md) ส่งให้เพื่อนแก้ต่อ: File > Options > Save > Embed fonts in the file (ฟอนต์ทั้งสองเป็น OFL ฝังได้)